# 压力表计量检定中常见问题分析白文雄

国家能源集团神东煤炭集团检测中心（鄂尔多斯市神东检测公司）内蒙古鄂尔多斯017209

摘要：当前，我国的科学技术不断的发展也带动了国民经济的迅速发展，在各行各业中发挥着重要作用。压力表作为一种科学计量仪器，也得到了广泛的应用。本文针对压力表的选用和使用问题、计量检定问题等展开了论述，并对压力表检定工作的影响因素进行了分析，提出了相应的解决措施，以为检定人员进行压力表检定校准工作和维修工作提供一定的指导，达到提高相关从业人员业务水平的目的。

关键词：压力表；计量；检定；问题；措施

引言

随着我国经济社会发展良好，不断促进我国工业发展，在工业生产中应用压力表对机械设备进行压力检测工作是较为普遍的。压力表的广泛使用为工业生产经营活动提供较为便利的生产条件，是提高生产效率的重要举措以及变革，由此可见，对于压力表的计量检定工作是尤为重要的。只有对生产环节所使用的压力表安全性进行严格检测，才能够真正落实安全生产工作，才能够真正为企业创造经济效益，减少不必要的经济支出。但是由于压力表在投入使用后，企业对于压力表的维护与管理工作较为忽视，导致压力表迅速老化或是在运转过程中出现大量偏差，以及压力表在生产过程中并没有一套完整的质量检测标准，导致压力表在生产环节的质量得不到有效保障，在工厂使用过程中随着时间的推移，压力表逐渐老化，出现各种各样技术上的问题，严重情况下对工厂生产活动造成巨大影响，综上所述，为保证压力表的安全使用，必须从生产环节以及使用后日常维护两个环节对压力表进行计量检定工作。

1压力表与计量的相关介绍

1.1压力表的选择和使用

压力表采用弹线元素作为敏感元件进行感应，其能够对高于环境压力的仪器进行测量并指示，以使得测量人员通过压力变的显示情况，了解到测量仪器的压力值。根据压力表的用途分类，可以将压力表分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、耐震压力表、电接点压力表、数字紧密压力表及双针压力表等类型，进行压力变实际应用时，需要根据测量仪器需求进行压力表类型的选择。一般情况下，压力表最高量程刻度为容器最大工作压力的1.5-3.0倍，但为了保障压力表压力检测的准确率与安全性，实际测量时需要将倍数控制在2倍左右，且压力表直径不能超过100毫米的范围。

1.2压力表的安装设置

对压力表进行安装操作时，需要对安装环境进行全面的分析，以根据实际安装环境，进行压力表的合理安装，确保压力表处于稳定安全的环境中。根据压力表的安装规范操作，在安装时需要注意以下方面：压力表需要安装在易于观察的位置：在选择压力表的安装位置时，需要尽量选择易于观察的位置进行安装，以使得压力表可以进行全面观察与污垢处理。为了提升压力表的准确性，需要将压力表安装在非阳光直射与气温较高的位置，避免压力表因外界因素出现辐射热、冻结与振动的情况。压力表表身需要处于垂直方向：进行压力表表身安装操作时，需要将压力表表身控制在垂直方向，以便于工作人员读取压力表的显示值。若压力表需要安装在较高的位置，可以通过向前倾斜的方式，进行垂直方式的调整，但倾斜角度不能超过30度。在压力表前面安装缓冲管：对压力表进行安装工作完毕后，需要在压力表前面安装一个缓冲管，避免压力表受到外界气体的影响。缓冲管作为压力表的保障设施，能够对弹簧管内的气体进行缓解，且缓冲管具有一定的凝结水收集作用，可以防止压力表出现气体过多的情况。安装三通旋塞或型阀：在压力表缓冲管的弯曲部位，需要在合适的中间位置上，进行三通旋塞或型阀的安装，使得三通旋塞或型阀能够对压力表工作进行安全保障。

1.3压力表计量检定内容

我国在进行工业发展的过程中，为了促进工业在发展过程中的质量，需要使用压力表做好计量检定的工作。而使用压力表进行的计量检定的工作，就是法律授权的有资质的机构对计量工具的灵敏性、稳定性等性能所进行的检测，对于提升压力表的使用质量有着极大地促进作用。因此为了保证压力表的检定质量，工作人员需要每隔一段时间就要对压力表进行检定，从而通过这种方式，保证工业机械在运行过程中能够进行正常生产活动。检定人员在进行压力表的检定时，不仅需要对压力表的外观做好检定工作，同时还要做好压力表误差方面的检定工作。而在对压力表的外观进行检定工作时，由于压力表是通过各种零件组装而成的，因此为了避免压力表的质量受到损害，计量检定人员就需要对压力表各个零件做好检查工作，以避免各个零件在使用过程中出现质量问题，影响压力表的正常使用。并且还要对压力表的出产编号、厂家以及等级等进行检查，看是否符合要求。而在进行误差检定工作时，则需要保证压力表并不是在使用过程中进行检定的。如果在检定过程中给压力表造成了一定的压力，就会导致压力表在检定过程中出现一定的误差，影响检定的效果。

1.4压力表的检定校准

第一，检定频率。根据国家标准，压力表的检定频率与其分类有关。对于关系到企业生产安全和环境质量检测的A类压力表，需要每半年检定一次，对于关系到质量检验和工艺监视的B类压力表，检验周期可以为一年，而用于流体定性观测的C类压力表，检定周期可以根据情况无限期延长。第二，外观检查。压力表检定的第一步是要进行外观检查，包括标识、数据标准、表盘、指针等都要进行细致地观察，并对压力表的外观检查结果进行记录，判定压力表的外形是否出现问题。在进行归零检查时，不管压力表表盘是否设置了止销，都要保证其符合检定规程的标准。对于所有的观察结果都要进行详细准确地记录，以为后来者查看提供方便。第三，示值误差检定。压力表示值的准确度检定需要以一定的顺序进行，可以按照刻度盘数字的升序或者降序来进行示值误差检定。首先，缓慢平稳地进行加压或者降压，使待检定压力表的表盘指针对准相应的刻度值，此时的值被记录为待检定压力表示值，然后，对待检定压力表的外壳进行敲击，敲打的力度不宜过大，敲击完成后再次读取指针示值，对该数值进行记录，计算出压力表外壳敲打前后的数值差。最后，再继续根据原来的检定点缓慢平稳地进行加压或者降压，继续以原来的顺序进行回检。在检定过程中，需要严格按照检定规范要求进行。第四，检定真空。在真空环境中同时放置待检定压力表和标准真空压力表，需要根据相关检定规范将真空检验器的检验结果准确记录在相关表格中。

1.5压力表的计量检定操作步骤

压力表在进行安装前，需要经过国家相关计量单位的检验，并在检验合格后会出示相关的检验合格证明。保障压力表的合格性与准确性，可根据使用频繁程度确定,一般不超过6个月进行一次压力表的计量检定，且其检定操作步骤需要符合以下操作：按照规范进行计量检定操作：检定人员可以通过弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表JJG52-2013的章程规范，进行压力表计量检定工作的开展。根据被检压力表的量程，检定人员需要选取量程相应的校验仪器，并同时根据规定的检验操作，对标准表的标签进行有效期检查，使得压力表的检验工作符合检定要求。根据压力表类型进行校验仪器安装：进行压力表计量检测时，需要将标准表与被检压力表安装在校验仪器上。若被检压力表属于氧气类的禁油压力表，需要将被检压力表安装在与油水分离器进行连接操作的禁油接头上，并在安装操作后进行校验器的调整，使得各个部位能够处于良好的检定状态。观察检定房间的温度与湿度：保证压力表计量检定的精准性，需要在压力表计量检定前，进行检定房间温度与湿度的测量，以查看房间温度与湿度是否符合规定操作的限值范围。检查压力表是否符合操作要求：进行压力表的计量检定过程中，应当检测压力表外形与内部零件，是否符合计量检定的操作要求，并在检测完毕后，进行相应检测结果的记录。合理开展压力表的显示值检定：对于压力表显示值的计量检定，要按照数字标记的分度线，进行升压与降压方式的检定，且在检定时需要遵循稳定缓慢的操作要求，使得标准表在指应到相应位置时，能够进行准确的被检表示值记录。采用规范方式进行计量检定：压力表的示值应按5/1分度值进行检定，检定过程中，标准表按照对线读数的方式进行检定，被检表按照估计读数的方式进行检定。对于检定过程产生的误差，需要根据规范进行误差进行，并在误差检定操作后进行相关记录。

2压力表计量检定中常见问题

2.1计量检定结果与标准结果存在差异

通常情况下压力表计量检定出来的结果若与标准结果存在着一定的差异，则说明检定人员在使用压力表进行检定时受到了诸多因素的影响。而造成这些误差的主要原因，不仅包括了其中的主观因素，同时还存在着一定的客观因素。如果计量检定人员在对压力表进行检定时，在压力表指针平稳之前就直接读数，就会导致其中误差问题的出现。同时检定人员在进行检定期间并没有按照规范的检定时间进行这方面的工作，同样也会导致误差问题的出现。而这些问题的出现，都与人为原因造成的主观因素有着极大的联系。而压力表内部零件松动、老化等方面的问题，则是因为客观原因造成的误差，若不采取有效的措施进行问题的解决，同样会对压力表检定质量的提升造成一定的影响。

2.2压力表计量检定人员缺乏端正的工作态度

我国工业经济水平在不断的发展过程中有了新的发展，因此为了促进工业在持续发展过程中的质量，需要使用压力表做好计量检定的工作。而进行计量检定主要是通过计量检定人员进行这方面的工作，因此要想促进压力表计量检定水平的提升，就需要保证计量检定人员拥有较高的工作意识，只有这样才能保证压力表在使用过程中拥有足够的质量。但是在实际的工作之中，压力表计量检定人员却缺乏端正的工作态度，甚至部分检定人员从开始计量到结束都未认真对待这个问题，因此压力表原来固有的问题在检定时并未被发现，比如没有意识到压力表老化、松动，读数不准确、不精准将会对生产产生的隐患，并没有意识到自己的工作职责。同时部分检定工作人员在进行检定工作时，对于检定速度拥有着极高的追求，反而对于检定的质量缺乏足够的重视，从而影响了压力表检定质量，不利于检定人员使用压力表进行工作方面的检定工作。这些问题的出现，都会对生产产生不可知的危害。

2.3客观因素

主观因素主要是指检定工作人员造成的影响，而客观因素主要是指电力表自身存在一定问题，如压力表内部零件老化或是松动、压力表指针或表盘被外力损坏，导致压力表读数不准确，不能为压力表计量检定工作提供有效的数据支撑，压力表本身存在的问题也就是压力表在压力表生产厂家的生产过程中自身存在误差，在出厂是看似较小的误差，经过压力表长时间的使用，磨损和老化会将压力表本身存在的问题无限放大，最终成为企业产品生产工序中较为严重的安全隐患

3压力表计量检定问题的解决方式

3.1颁定相关法规制度提升检定工作的规范性

虽然随着我国工业的持续发展，我国加强了计量检定方面的工作，并且将压力表运用到了相应的工作之中，对于相关工作的开展有着一定的促进作用。但是我国目前有关计量检定工作的法律法规却并不完善，甚至在部分的法规之中还存在着很多问题和漏洞，对于一些问题没有明确的规范和要求，从而导致部分企业为了促进自身工业经济的进一步发展而使用压力表进行生产的过程中，没有法规约束自身的行为，从而导致企业在发展的过程中，出现了诸多问题。因此为了对企业的行为进行良好的规范，我国应该出台更多的法律制度进行检定方面的工作。从而通过这种方式，促使企业在不断的发展过程中，能够正确面对自身所面临的问题，进而做好压力表及时更换检查的工作，有利于推动企业经济水平的进一步提升。并且还要制定相关的法律法规，保证企业在进行检定工作时拥有足够的规范性，对于不按规定的企业因给予相应的惩罚，以保证工作的有序进行。

3.2提升计量检定工作人员职业素质水平

相关检定部门在领导检定人员进行压力表的检定工作时，为了提升检定人员的检定质量，必须提高他们对于检定工作的重视程度。因此在进行这方面的工作时，相关部门必须根据检定人员自身的能力对其做好职业技能培训的工作。从而通过这种方式，有利于相关部门能够提升检定工作的规范性，同时对于检定人员职业操守的培养，使工作者意识到检定工作的重要性以及不严格遵守规定检定将会造成的危害[3]。相关部门在进行相关工作时，还需要对检定工作者进行考核的工作，从而端正他们的工作态度，有利于提升他们的工作质量，从而进一步的推动我国工业经济的发展。

3.3压力表误差处于不断增加或是减少状态

在压力表计量检定过程中还有一种较为常见的问题，是压力表误差总是增加或是减少，总是处于变化的状态中。出现这种现象的主要原因是由于压力表表盘位置不当造成的，解决这一问题的合租要措施有两种，一是当压力表误差不大的情况下可以通过为调压力表表盘解决，二是在压力表误差较大的情况下，需要将压力表拆下来重新安装，寻找并解决导致压力表误差总是处于变化的问题。

3.4压力表指针存在不动或是微动的情况

压力表指针不动或是微动的原因是压力表接头处漏油、校验器阀门全开或是半开、弹簧管漏油或是控制阀不紧，导致传压介质不能有效传递压力到压力表内，为解决这一问题，就需要计量检定工作人员对于压力表接头、校验器阀门、弹簧管和控制阀等几个地方进行详尽的检查。

3.5压力表轻敲位移

压力表位移导致出现误差的原因较多，例如说游丝固定教松弛、过度的盘紧或是张大，齿牙配合工作较差等多个方面。解决压力表轻敲位移的主要方式是将压力表后盖打开，对压力表内可能导致轻敲位移问题的零件进行检查和排除，将压力表调整到轻敲不会造成位移或是位移较小的范围内。

结语

综上所述，工业化与科技化的快速发展，使得工业领域对压力表的实验需求日益增长，若想有效满足工业领域对压力表高准确性的需求，需要对压力表进行合理的故障解决与科学简单，以促使压力表检测水平的进一步优化。对此在利用压力表进行压力检定时，需要根据压力检定的用途与范围，进行合理的压力表类型选择，并在选择完成后，按照规范要求进行压力表的安装。实施压力表的计量检定工作，必须要采用专业的工作人员进行计量调整，使得其能够根据规范操作步骤与流程的要求，完成各种需求类型的压力表检测，从而最大程度的减少压力表故障发生。

参考文献

[1]关茗云压力表计量检定及其校准分析.[J].中国石油和化工标准与质量，2014，（3）:66-68.

[2]马春梅.浅谈压力表的计量检定与校准[J].轻工标准与质量，2014，（5）：22-24.

3]吴泽刚.工业压力表计量检定与使用注意事项[J].科技与创新，2016，（6）：56-58.

[4]蔡常新.压力表计量检定及校准方法探讨[J].科技与创新，2015，（2）：78-81.

[5]林景星，林勤，王孔祥，王永红.压力校验器测试项目和方法的研究[J].质量技术监督研究，2015(04).

[6]王伟.压力表的检定校准及常见故障处理方法[J].计量与测试技术，2014(08).

[7]杨峻奎.浅析弹簧管式一般压力表的计量检定[J].黑龙江科技信息，2014(23).

[8]覃小英.浅谈新时期关于压力表的计量检定分析[J].中国科技博览,2015(47):240.

[9]努尔古力•木合塔尔汗,杨亮,吐尔松汉•哈力哈吉.压力表检定及选用应注意的问题浅谈[J].工业,2016(06):00261-00262.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0dcec9668fd72897d4bca6f2.html