# 燃油加油机计量准确性和稳定性相关探讨

广东省清远市质量计量监督检测所511518

摘要：随着人民生活水平的提高，机动车进入了千家万户，燃油计量成为焦点问题，其计量准确与否，不但关系加油站经营者或消费者利益，还关系监管部门的权威性、公正性。本文针对燃油加油机计量准确性和稳定性相关简析。

关键词：加油机；计量检定；正确性；稳定性

加油机燃油计量是否符合要求，事关广大人民群众的利益，因此要求我们检定人员在加油机检定工作中公平、公正，保障经营者和消费者的合法权益。加油机计量检定是燃油监督管理体系的重要内容，如何确保燃油计量检定的正确性与稳定性是检定人员应该严肃对待的问题。

一、燃油加油机概述

燃油加油机是机车添加燃油的专用设备，其设备构造是主要由电机、气泵、流量测量变换器、控制阀、油枪等部件组成，具有对液体体积测量的功效。通常情况下，燃油加油机的使用过程可以从以下两方面去分析。其一在电动油泵的带动下，将燃油从储罐传送到油气分离器进行油气分离，一般储罐和油气分离器之间都设有过滤器装置，这样可以保证燃油的纯度。其二将分离好的燃油输送到流量测量变速器进行油量调速，再经由视油器的观测进人到油枪，最后经由油枪将燃油注人到机车油箱中，这样就完成了加油的整体程序。随着科学技术的飞速发展，目前市面上的加油机都采取了电脑控制，其可以显示加油指数，方便工作人员和消费者对计量准确度的确认，有效的提高了工作效率，使其符合当下快节奏的工作方式。

二、影响加油机计量检定正确性的因素

1、标准金属量器的选定

首检使用100L金属量器检定大流量，50L金属量器检定中流量，20L金属量器检定小流量，每次现场检定携带、三个金属量器？运输、现场操作均极为不便。燃油加油机检定规程中说明主标准器容积应不小于加油机最小体积变量的1000倍；并不小于检定流量下1分钟排放量；在用加油机的流量范围一般是25L/min～40L/min，所以金属量器容积至少应为50L，不携带两、三个金属量器，最好选取100L的量器。

2、检定前准备

检定加油机时，标准金属容器安放好后，要调水平，用检定介质先对标准容器湿灌。未调好水平，读数会有造成2mm-5mm的视觉差，一段时间未使用的干燥的标准容器不湿灌使用，会造成10mm-20mm的标高差，给检定结果造成较大的影响。

3、温度的确定

燃油由油罐经油管、加油机和油枪管到达枪口，在不同温度的环境条件下的加油程中，油温是一直在变化的。应在整个加油过程中用温度计对枪口油温做记录，后取其平均值作枪口温度，然此较为麻烦，一般可读取中后间时段的枪口油温代替，即在注油至60%以上读数较好。测量枪口油温要注意放置温度计的位置，燃油有易挥发性，燃油的挥发能使温度计温度迅速降下，在测量温度及读数时，应使温度计感温未端浸没在油燃里，且不要碰触金属壁。测量量器内油温应是在测量枪口油温后将温度计直接插入量器中部，待量器中的油沫和气泡消失后提起测温装置立即读数，随后读取量器示值。整个过程应尽量选择在阴凉时段、阴凉地方开展检定，避免阳光直射。

4、加油机流量的控制

加油机流量由于运行境环、装安件条和管道长度的阻力、压力等因素，常通是达不到流量范围上限的。JJG443—2015燃油加油机检定规程对此作了修订。检测加机油各流量点时，将加油枪开到相应档位，向相应金属量器注油，最好从导液管内注入，保证流速稳定，注油过程中途不得间断一次性完成。

三、检定周期内加油机计量超差产生的原因

1、加油机允许误差控制

燃油加油机检定规程规定的误差范围为+0.3%～-0.3%，一些加油站经营者会要求将加油机的误差调到接近+0.3%。看上去这些误差范围是在国家允许的范围内，但这种调整对消费者也不公平。且通过加油机流量计的原理可以看出，误差范围控制在±0.3%的加油机在检定周期内容易出现超差。因此检定员在检定加油机时应将加油机误差尽量调整节趋向于零。

2、环境因素

环境温度变化对燃油体积的变化影响非常严重。当前，我国大部分地区使用的是税控加油机，在技术上还没有做到温度对体积的补偿，他所显示的量值是在非标准温度下的量值。也就是说，加油机在给机动车加油过程中，是将标准密度（20℃时的密度）的质量乘以燃油标准体积（20℃的体积）为结算依据，加油站在经营过程中，结算的标准却是非标准体积，均忽略了温度对量值准确性的影响。燃油受温度变化的影响发生热胀冷缩，造成同样体积的燃油，在不同油温的状态下，质量不同。据测算，汽油温度每变化1℃，体积将随之变化千分之一点二，同样加油量，夏季加油站赢利；冬季消费者获利。这也使检定周期内容易出现超差。

3、加油机使用年限

据本地区的加油机使用情况来看，集团公司的加油机大都会到期更换，而多数个体经营加油站的加油机使用时间过长，设备老化，没有安装电磁阀或者电磁阀损坏，使用到一定的期限后，肯定会有计量超差的情况发生。尤其是一些使用时间较长的加油机，会发生定量加油与非定量加油相差很大，往往是非定量加油时符合要求，而在定量加油时就会超出误差允许范围。

4、加油机经营者或其维修人员擅自拆装调整、维修加油机加油机调整、维修后，未再次经过计量检定。此做法无法保证加油机计量准确度，也常导致加油机计量超差。

四、确保燃油加油机计量准确性和稳定性的措施

1、严格按照《JJG443-2015》燃油加油机检定规程进行检定，做好检定前准备，注意温度测量；严格检定各个流量点，并分别计算示值误差和重复性；严格按照检定规程确定检定周期。对加油机示值误差的调控一般在±0.2％以内，以防止检定周期内加油机计量超差。

2、经检定合格的燃油加油检必须在流量测量变换器、编码器、计控主板加以铅封。同时要求加油站负责人对“铅封完好”性加以确认，以确保加油机不会随意被人改变准确度。

3、计量行政部门或计量技术机构对辖区内的加油站实行备案，加油站需要拆卸铅封对加油机进行维修时，必须向计量行政部门或计量技术机构进行报告，及时派人参加铅封拆卸、维修后的检定以及重新铅封。

4、建议加油站做好日常自校。加油机的准确度受日常售油量及气温的影响，因此加油站应配备20工作量器，做好自校。一旦发现加油机超差应及时通知法定计量检定部门检验。

五、结束语

加油机计量检定工作同社会广大消费者利益密切相关，也同市场秩序监管部门的高效运行密切联系，希望从事计量检定工作的同仁有耐心和责任心，严格按照国家计量检定规程来进行操作，确保计量检定的公正性、权威性，树立技术机构的良好形象，营造社会计量诚信体系。

参考文献：

[1]康峰.论加油机检定工作中存在的问题[J].商品与质量，2011（10）：335

[2]石学松.燃油油机加计检量过程定中该应意注的问题[J].中国石油和化工标准与质量，2013（3）：14

[3]甄达贵.加油机检定中的问题分析[J].商品与质量，2013（10）：332

[4]蒋晓玲.燃油加油机在检定周期内计量超差的原因及措[J].上海计量测试，2010（1）：38-40

[5]黄允生.浅谈燃油加油机计量检定的若干问题[J].科学与财富2015（19）：276

[6]梁明华.关于燃油加油机检测方面的探讨[J].中国新技术新产品，2011（9）：103.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/642946c78c020613dfbda316.html