# 活化部分凝血活酶时间检测石墨烯传感器的研制

### 论文摘要

石墨烯(Graphene,GR)作为一种革命性的材料具有优异的理化特性,其优异的导电性对凝血电化学传感器的研制极其重要。目前大型凝血检测仪器操作复杂、耗时较长,且对活化部分凝血活酶时间(APTT)指标的POCT检测较少。针对这一现状,设计制作一种可以用于APTT指标检测,基于丝网印刷技术的GR改性增强型电化学传感器十分必要。通过凝血酶切割凝血酶底物实验验证计时电流法检测活化部分凝血活酶时间原理的可行性,测量血浆活化部分凝血活酶时间参数,同时使用SYSMEX CS 5100光学凝血仪验证测量结果。实验表明,丝网印刷GR改性电极具有良好的一致性,其阻抗测试变异系数为2.71%。凝血酶实验中,GR改性电化学传感器检测的电流响应强度较改性前的电化学传感器增加了16±1%,重复出峰时间和峰值电流变异系数分别为3.29%和3.13%。选取3组血样APTT值,能够清晰地显示出区分度,且每组APTT重复实验的出峰时间变异系数分别为3.20%,3.25%和2.84%,实验结果与医院的临床结果线性拟合决定系数R~2为0.978。GR改性增强型电化学传感器在APTT测试中显示出了较好地重复性,具有在多种场合下进行即时检测的潜力。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验原理及方法

- 2.1 凝血原理

- 2.2 测试方法

- 3 GR改性电化学传感器制备

- 3.1 GR浆料的制备

- 3.2 传感器的制备

- 4 实验部分

- 4.1 仪器和试剂

- 4.2 电极性能测试实验

- 4.2.1 传感器修饰

- 4.2.2 实验过程

- 4.3 凝血参数APTT测量实验

- 4.3.1 APTT测试传感器修饰

- 4.3.2 实验过程

- 5 结果与分析

- 5.1 电极特性对比结果

- 5.2 APTT测试实验结果

- 5.2.1 血浆样本区分度测试

- 5.2.2 血浆样本重复性测试

- 5.3 临床对比实验结果

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郑安然,张威,郭振,李超,严茹红,周连群

关键词: 石墨烯,电化学传感器,计时电流法,凝血功能检测,活化部分凝血活酶时间

来源: 光学精密工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 仪器仪表工业,自动化技术

单位: 中国科学技术大学,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所中国科学院生物医学检验技术重点实验室,苏州科技城医院检验科

基金: 国家自然科学基金资助项目(No.51675517,No.61874133),江苏省省自然科学基金资助项目(No.BK20160057,No.BK20170428),中国科学院STS项目资助(No.KFJ-STS-SCYD-217),江苏省重点研究开发项目资助(No.BE2018080),中国博士后科学基金资助项目(No.2018T110552,No.2016M601890),江苏省博士后科研计划资助项目(No.1701010A,No.2018K071C),苏州市医疗工程计划资助项目(No.Y851431103,No.Y851391105,No.Y831191103),苏州市科技计划资助项目(No.SS201749),苏州新区医疗卫生科技计划资助项目(No.2016Q006)

分类号: TP212;TH77

页码: 1387-1396

总页数: 10

文件大小: 402K

下载量: 96

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8b388325f576b3d97d942501.html