# 电力互感器计量工作中存在的问题分析

(国网吉林省电力有限公司吉林供电公司吉林132001)

摘要：作为国民经济的基础产业之一，电力企业准确的居民用电电能计量是企业生产经营以及维护电力网络良好运行的核心内容，为了能够在维护消费者权利的同时保护电力企业的生产经营利润，企业就一定要严格保证电能计量的准确性。公平、公开、公正、准确、可靠的电能计量方式对供电企业和用电单位都具有重要的意义，也是电能能源管理和电力营销技术支持工作的重要环节之一，具有广泛的社会性特点。

关键词：电力互感器；计量工作；问题

我国经济技术的不断发展及进步离不开电力能源，电力能源与人们的生活处于一种息息相关的形态中，电力资源属于绝大多数产业及行业正常生产及运行的基础条件之一。在电力系统中，新型电力系统的构建及完善直接受到电力互感器计量工作的准确性影响，但在电力互感器计量工作过程中经常出现一些问题，影响着电力互感器计量工作的进行及新型电力系统的构建及完善。因此，分析电力互感器计量工作中的问题并提出相应的解决对策显得尤为重要。

1电力计量工作存在的问题

1.1现场测试装置不先进

对于电力计量互感器误差，其误差一般来说都是比较小的，要准确的测量其误差的变化，必须要使用精度相对较高的测试装置。而就笔者当前在实际工作中的体会来看，在现场的很多测量仪器设备，精度并不高，而且，仪器水平与世界一流的测量仪器相比，还存在着很大的差距。以笔者经常使用的电流互感器为例，很多电流互感器都是很久以前出厂生产的机器，不仅仅机器自身的测量水平和测量精度达不到要求，而且随着时间的流逝，很多仪器都出现了一定程度的老化特征。这些因素都会对误差现场测试存在着一定的影响。而且，抛却测量仪器自身的因素，操作人员对于机器本身工作原理不是很了解，在机器操作方面会存在着一定的误操作的情况，这也会影响到误差现场测试技术的精度。

1.2信息分析能力不明确

很多单位和个人在对电力计量互感器误差的现场测试技术进行分析的时候，存在着明显的问题，他们对于具体测量误差的结果只是知道测量误差在哪个范围内，但是对于测量结果的深层次原因并不是很了解，知其然但并不知其所以然。那么很多测量结果具体的形成机制并没有探究清楚，尤其是对于电力计量互感器误差的现场测试技术来说，很多自动化设备不能够综合自动化变电站使用，而且在对误差测量技术中，对于其技术并没有认真的分析和了解，同时在设备中的电流互感器使用方向不明确等一系列问题。

1.3电子装置现场测定存在误差

再者，抛却仪器测量水平和操作人员的各种因素，即使仪器自身生产时期较新，仪器自身水平达到国际测量水准。但是对于所有的仪器来说，由于是电子仪器，其本身的电子装置在工作的时候，由于其内部的电子会不断地相互碰撞，这就使得在碰撞的过程中会出现一定的电流感性，尤其在电流互感器这类在工作的时候电子碰撞较多的仪器，其误差会比较明显，而且会存在阻抗、零位等各种技术性操作过程中，这些误差较为明显，差异性较大。

2针对问题提出的对策

2.1注重互感器的选择

1、选择具有符合条件的额定一次电流的电流互感器。确保电流互感器在实际运行中的电流负载在额定值的百分之六十余百分之三十之间。注意不能超过这个数值范围，无论是过大还是过小，都会造成电能计量的准确性出现误差。2、电能表上的额定值必须要能够与电流互感器上的二次回路额定值数值一致，数值上下误差不能超过零点五至一，否则将会造成电能计量的准确性出现误差。3、保证二次负荷在实际运行中的互感器额定负载在额定值的百分之二十五与百分之一百之间。注意不能超过这个数值范围，无论是过大还是过小，都会造成电能计量的准确性出现误差。4、一定要选择具有与供电线路电压一致的额定电压的电压互感器，否则电能计量的电能使用数值将会出现误差。5、当电能表与电流互感器距离较远时，供电公司应该使用二次额定电流为1A的电流互感器，以便电流互感器能够适应二次回路电压阻抗比较大的问题。

2.2互感器误差检测结果校准

对互感器存在的误差进行检验，一般校准的方式主要为间接对比法以及整体检定法。对于间接对比法来说，主要对同一个互感器检验，期间，分别利用传统的测量方式以及新型的电流互感器误差分析仪对其检定，并对两个检定结果进行对比，无论是各个分项的检测数据，还是相对应的点，都需要对其比较，以保证差值的合理性。如果差值符合我国检定的流程误差限定数值，说明该次的鉴定结果是符合的。对于整体检定法，为了解决新型电流互感器误差分析仪中存在的量值传递问题，需要研究并分析出专有的比例标准，并将该标准作为主要的“被检对象”。同时，还需要利用百分表、侧阻抗等功能实施检查工作，以保证整个检定工作的有效完成。利用整体检定法不仅更方便，还能充分体现出互感器误差的检测全部过程。

2.3注重计量绕组误差检验

对于电压互感器计量绕组误差检验时需要遵循如下的规律：（1）在进行电压互感器计量绕组现场检验时要尽可能选在投运之前或者在母线停电的情况下进行，因为这样检验现场的电磁场影响比较小，检验结果相对准确；（2）在对检验现场情况不知情的情况下，可以通过低电位端测量误差比较线路和高电位端测量误差比较线路分别进行测量，并且对测量结果进行分析研究，这样能够更加准确的选择检验方法；（3）不能将电压互感器的二次负荷箱接到互感器检验之上，避免因为测量导线具有较大的压降而影响到测量结果的准确性；（4）如果是通过低电位端测量误差比较线路进行误差检验，那么需要重点关注电压互感器是否进行了良好的一次接地；（5）要将测量设备地和电源设备地分开布设，最后在接地网一点接地。

2.4增强设备信息分析能力

误差现场测量技术在排除其他外界因素干扰的同时，也要增加设备自身的信息分析能力。这也可以主要从三个方面来体现。首先，现在很多设备都依赖于网络运行，而在网络可以对误差进行进一步的校准，然后依据电流互感器和电压互感器的特性，增加其完善的独立设备；其次，电子计量为设备信息提供了合理的分级途径，我们可以依据电子计量将设备信息分为最重要、重要、一般三个等级，根据不同的等级进行分配。最后，电流互感器的工作原理与一般普通仪器工作原理存在着很大的不同，所以，要根据电力计量触感器工作原理选择适宜的测量方法。

2.5使用先进现场装置

首先，在选择仪器方面，要树立这样一个意识，国产仪器并不一定比外国仪器差，相比之下，国产电子式电流互感测试仪由于更加符合国人的测量习惯，在测量的时候可以更加方便快捷有效地测量，并且，选择合适的测量仪器设备和测量精度，可以有效地提高其测量技术的精确度以及测量技术的自动化等一系列问题。其次，在使用电力计量互感器的时候，应当对其工作原理有一定量的了解，在使用时，对于其负载箱引起的误差小、测量参数小等一系列技术指标给予摸透和了解，同时要注意学习国外的先进技术。

综上所述，如今，电力互感器计量工作中存在着较多的问题及不足之处，针对这些问题及不足应及时进行完善及处理，不断提高电力互感器计量工作的准确性，提高相关电力企业的发展及进步，为实现可持续发展提供坚实的基础及后盾。

参考文献：

【1】高晓昱,庞欢.电力互感器计量工作中存在的问题分析[J].工程技术研究,2017,(10):246+252.

【2】毛凯.电力互感器计量绕组误差现场检验技术分析[J].低碳世界,2017.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aa31c8cb38ae39d348ced670.html