# 影响电子汽车衡计量准确性的因素探讨

河北省承德市河钢承钢检验检测中心河北省承德市067002

摘要：衡器作为首批国家重点管理的计量器具，其重要性不言而喻。电子汽车衡作为衡器的一个种类，是一种最常用的大宗货物称重计量器具，因其方便、快捷、准确、直观等特点在各行业得到了广泛应用。随着国内外贸易的发展，对于称重设备的要求也越来越高。电子汽车衡作为日常贸易结算的重要依据，其计量性能的准确性尤为重要。作为计量从业者，应尽可能了解影响电子汽车衡计量准确性的诸多因素，以便在工作中更准确、快速的查找原因，提高工作效率，保证量值传递的准确性和有效性。本文从秤体因素、称重传感器及称重显示仪表因素、环境因素、人为因素四个方面，阐述了影响电子汽车衡计量准确性的因素。

关键词：秤体；称重传感器；称重显示仪表；环境因素；人为因素

随着各行各业的发展与进步，对于电子衡量器械的需求也日益增加，电子衡器是否精确稳定、其数据是否可靠直接影响着称量的速度与质量。

1影响电子汽车衡计量准确性的因素

1.1秤体因素

1.1.1秤台自由度

秤台无法自由晃动，影响称量结果，可能是秤体两端限位螺栓与坡道（或坑体）间隙过小或顶死，也可能是秤体与坡道（或坑体）之间的缝隙里有过多的灰土或杂物。

1.1.2秤体预留空间

现场检定时，根据规程要求设定检定点（称量点）并依次加载，当加载到某一称量点时，称重显示仪表的显示值会瞬间变大。此种情况的发生多是由于电子汽车衡安装限位螺栓时与顶板之间的预留间隙太小，载荷不断增加时，秤体发生变形，导致限位螺栓与顶板之间的间隙被压缩，当压缩到一定程度时，出现顶死现象并产生侧向力，导致称重显示仪表显示值瞬间变大。

1.1.3秤台承重点安装位置

现场检定时，根据规程要求设定检定点（称量点）并依次加载，当加载到某一称量点时，称重显示仪表显示值会明显小于标准载荷值，这种情况的发生可能是电子汽车衡秤台内的球窝式上支撑面与桥式称重传感器的球状压头以及桥式称重传感器球窝式支撑面安装位置不当，使三者轴心偏离铅直位置，当载荷递增时，产生水平方向分力，致使称重显示仪表显示值明显小于标准载荷值。

1.1.4秤体变形

现场检定时，根据规程要求设定检定点（称量点）并依次加载，当加载到某一称量点时，称重显示仪表显示值会明显变大或变小，而且重复性变化大，这种情况的发生可能是秤体本身的变形引起的，主要取定于秤台所使用的金属材料材质及厚度。在称量测试前的预加载时，要仔细观察秤体的变形情况。

1.2称重传感器及称重显示仪表因素

1.2.1测量电路或供电电压

称重传感器与称重显示仪表连接后通电，称重显示仪表直接显示错误，无法进入计重模式，可能是称重传感器输出信号线接头处开焊，或是输出信号线局部破损，形成开路，也可能是称重显示仪表的供电电源不稳定形成短路造成的。

1.2.2弹性体、应变片及内码值

当秤台上施加载荷后，称重显示仪表的显示值不稳定或不准确，可能是称重传感器弹性体或电阻应变片自身性能发生改变，也可能是称重显示仪表储存的内码值不正确或参数设定有误造成的。

1.2.3激励电压

如果加载后，显示值远低于所加载荷值，可能是称重传感器的激励电源出现故障，导致输出信号出现偏差。

1.3环境因素

为让电子汽车衡的计量性能更加准确可靠，避免由环境因素引起的故障，以及更好的延长其使用寿命，使用者应提供良好的使用环境。以下为电子汽车衡使用时的基本环境要求：

1）称重传感器、称重显示仪表、秤台、计算机、打印机等设备必须要可靠接地，而且各接地点的电位差应相等，避免因电位差的不同影响整个称量系统；

2）保持稳定的温度、湿度，特别是称重传感器及称重显示仪表的使用环境；

3）称重显示仪表所在的控制室或操作间应保持良好的通风效果，以满足控制室或操作间内各电子设备中主要元器件的散热要求；

4）应尽量配备独立的供电系统，减少电压波动度，降低电源干扰。倘若无法保证电压的波动在额定电压使用范围内，应配备稳压设备或滤波设备。

1.4人为因素

电子汽车衡的称量结果主要作为贸易结算的依据，一些不法商人受利益驱使，对电子汽车衡做改动以达到作弊的目的。下面列举较为常见的作弊方式：

1.4.1非技术类作弊

人为在秤重步骤或秤重环节上做手脚而改变电子汽车衡准度的行为。具体方法有：

（1）对计量车辆采取带挂车过重，而单车回皮的手段达到提高净重的目的；

（2）利用被称重车辆载以损耗物体（如水）在回皮进将水倒掉，或在驾驶室多坐人员称重，回时多坐人员下车而达到提高净重的目的；

（3）称重时车的整体不完全压在承载器（秤台）上，一部分轮胎压在秤的基础，俗称“压也”。

1.4.2技术类作弊

利用技术手段来影响传感器检出信号，从而改变电子汽车衡准确度的行为。具体方式有：

（1）在传感器上安装作弊设备、遥控装置来输出信号，改变称量作弊；

（2）在仪表(显示装置)内安装作弊设备，通过遥控装置改变输出信号来改变称量作弊；

（3）在电缆上安装作弊设备来改变输出信号，通过遥控来改变称量作弊。

2控制方法

2.1加强对器械的维护保养

在日常使用过程中，对电子汽车衡的保养十分重要，由于电子汽车衡是承重较大、使用频繁的器械，故其损耗也不小。若缺乏及时的保养维护，电子汽车衡的误差便会日益增加，最终形成较大的误差。在检查过程中应当注意检查数据线的完好程度，若数据线出现断裂的情况，那么仪表上不会显示重量。传感器不正确就会导致校正程序出现问题。检查过程中应注意检查器械内部是否存在水汽，检查到水汽应当进行烘干等操作以免出现短路等故障。综上，应当加强对电子汽车衡的维护与保养，定期检查其内部电子仪器是否灵敏，电阻等是否损坏，以保证计量结果的精确度。

2.2提升传感器性能

传感器的性能好坏直接影响着电子汽车衡误差的大小，传感器性能较差就容易导致重量测量时出现重复性误差，同时对于微小重量的物体称量精度较差。称重传感器参数的一致性(灵敏度)、传感器的激励电压等，都要满足一定的条件，才能保证称重测量结果的准确性。因此应注意检测重量传感器是否受损，其使用是否合乎规范，若传感器性能导致的误差较大应该及时更换性能更佳的传感器。

2.3防范非技术类作弊方法的措施有：

（1）对检斤人员加强思想教育，增强防范意识多观察，对一个车的大概毛重和皮重时的状态要明了清晰，不给不法分子可乘之机；

（2）在检秤的可控范围内安装监视探头，不留死角，监视车辆停放秤台的位置和车辆上人员与其他状况，并把记录情况备份，并可随时调阅；

（3）安装红外线检测仪和车辆识别系统，既可以监控车辆停放位置，又可以识别是否是同一台车辆进行的两次检斤过程。

2.4技术类作弊的预防措施：

（1）要细致检查易作弊的部件，查看传感器、仪表、电缆上是否有多出的附加设施，尽可能将传感器线缆和进户线用钢管套起来，避免外露；

（2）当地的检测机构要定期检定电子汽车衡，并对仪表和接线盒用专用铅封。一旦专用铅封遭破坏，企业要立即上报检测机构；

（3）观测车辆上秤后显示数值变化是否稳定，卸载后是否马上归零；

（4）若有可能，购买防作弊装置，用屏弊信号干扰来防止作弊；

（5）加大打击力度，对违法犯罪的要及时移送司法机关追究刑事责任；

（6）加大科技投入，安装红外线系统、车辆识别系统和监控设备，加强监控和管理电子汽车衡。

3结语

除上述情况以外，影响电子汽车衡计量准确性的原因还有很多，由于笔者能力所致，不能一一列举。以上所述希望能给衡器计量从业者和衡器使用者以借鉴，在工作中遇到类似问题时，能够快速查找原因，解决问题，提高工作效率。

参考文献

[1]唐文炳.电子衡器使用与维护手册[M].北京：中国计量出版社，1995.

[2]JJG555—1996非自动秤通用检定规程[S].北京：中国计量出版社，1997.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d5e10995ba408eead8f31407.html