# 床单位臭氧消毒机功能特点、常见故障、原因及排除方法

葛红岩（中国人民解放军第二五二医院ICU河北保定071000）

【中图分类号】R197.39【文献标识码】B【文章编号】1672-5085(2009)28-0226-02

该机主要适用于医院卫生、保健治疗、服务行业等相关物品的消毒领域。主要消毒对象为:（1）医院病房内的被褥、床单、枕心、床垫、病员服，婴儿床具、手术室衣物等；（2）宾馆、酒店、公共浴室等服务行业的棉被、枕头、床单、浴巾、毛毯等物品的消毒；（3）其它需要消毒除臭的各类纤维、布料或小件物品。

现将功能特点、常见故障原因及排除方法介绍如下：

1功能特点

1.1消毒与杀菌

臭氧对细菌、霉菌、病毒等微生物都具有极强灭杀力。臭氧灭活病毒是通过直接破坏RNA（核糖核酸）或DNA（脱氧核糖核酸）物质完成的，而灭杀细菌、霉菌类微生物则是臭氧首先作用于细胞膜，继而破坏膜内组织，直至杀死。

1.2除异臭味

臭氧去除霉、腥、臭等异味性能极好，它可快速氧化分解产生臭味及其它气味的化学物质，这对沾满药物、血迹、汗尿、霉味等物质的被褥而又不能采用洗涤方法去除尤为合适。其优越性大大先进于甲醛熏蒸或紫外照射。

1.3漂白还原

臭氧对使用陈旧的纤维类物品有一定的漂白功能，长期使用本机消毒的物品会有明显的增白还原效果（但对印染物品的颜色则影响不大）。

1.4消毒彻底

本产品采用半封闭增压渗透注入臭氧消毒（D4款为先压缩后消毒）的工作原理，从中心至表面的顺序对细菌进行彻底的灭杀，区别于甲醛熏蒸或紫外线照射只作用于物体表面的原始方法。从根本上解决了被褥消毒里外不一致、不彻底等缺陷。

1.5操作简便

本机采用电子定时自动控制，用户只须按动一次消毒模式即可完成整个消毒过程。特别适合于任务繁忙、对电器设备操作不适应的用户使用。

1.6安全可靠

本机对物品的整个消毒过程采用全封闭式进行，臭氧不与人体直接接触，对人员、设备没有任何影响。经国家各专业检测机构检测，该机性能稳定，工作安全可靠，且臭氧的残留量严格控制在我国臭氧安全标准规定的指标内，机内发生系统设有低压过流、高压过流各超温熔断保护装置，避免了事故隐患。

2常见故障、原因及排除方法

2.1整机不工作（电源指示灯不亮）

(1)电源插头与插座接触不良：检查电源插座；

(2)保险丝已断：更换保险丝；

(3)电源指示灯损坏：更换电源指示灯；

(4)电源开关关闭或供电系统无电：打开电源开关。

2.2定时器不能开、停机

（1）开关触点损坏：更换开关；

（2）定时器电路故障：更换电路板；

（3）供电电源电压过低：通知专业人员检查。

2.3散热风机不转，散热风量不足

（1）风叶轴承损坏：更换风机；

（2）风叶轴承卡死：更换风机；

（3）风机电源线脱落：重新连接风机电源线。

2.4消毒机提前停机：未按要求定时：重新设定时间。

2.5压缩不良

（1）消毒袋损坏：更换消毒袋；

（2）消毒袋袋口未扎紧：重新扎紧袋口；

（3）压缩时间太短：延长压缩时间；

（4）压缩机损坏：通知专业人员检查。

2.6消毒不良：臭氧供气过滤网堵塞,通知专业人员检查。

2.7机器工作无臭氧送出：臭氧供气泵不工作，臭氧高压发生系统故障,通知专业人员检查。

2.8工作时发出臭氧：气管漏气,通知专业人员检查。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/df6628f980827740a0570939.html