# 洛氏硬度计计量检定相关问题分析及解决办法冯耀东

锦州市计量检定测试所辽宁锦州121000

摘要：本文主要介绍洛氏硬度计的工作原理以及工作中常见的故障以及解决办法。

关键词：原理；故障；解决办法

引言

社会在进步，时代也在飞速前进。工业经济在市场份额的比重越来越大，金属制品早已走进千万户。作为衡量金属硬度指标的测量工具也变得更加重要。在现代金属制品的检测中，洛氏硬度计在工厂、热处理及机械加工方面计量检定作用尤为突出。但是由于频繁使用，出现故障的几率也很大。因此，按时检测以及及时更换洛氏硬度计，就显得尤为重要。结合个人工作经验，现简单介绍一下洛氏硬度计的工作原理以及在在检测中经常出现的几种问题。

1工作原理

洛氏硬度计检测时，在初始试验力及总试验力先后作用下，将金刚石圆锥压头或钢球压头压入试样表面，将主试验力卸除后，测量初始试验时的压痕残余深度，来确定试样的硬度。

在工作金属制品的硬度检测中，我们经常会提到洛氏、布氏、维氏硬度检测法三种最常用的硬度检测法。随着工业加工技术的进步，洛氏硬度计检测方法，操作方法简单、快捷，可以直接通过光学投影屏、显示屏读数。随着洛氏硬度计的检测方法日臻完善，洛氏硬度计可完成各种黑色、有色金属、钢材及一定厚度的板材、热喷涂层、硬质合金和冶金材料的硬度测量。但是因为因为检测接触面的限定，洛氏硬度计检测板材，板材厚度必须大于1mm；检测圆棒，圆棒直径需为3mm的产品，不适用于小产品的硬度测量。

2洛氏硬度计检测常见故障以及解决办法

洛氏硬度计的检定应依据《金属洛氏硬度计检定规程》（JJG112-2013）相关要求。在进行检测之前，首先要确定在安装洛氏硬度计时，保证安装位置是处于水平位置的。安装完毕后，我们可以打开砝码的后盖，保证砝码处于自由铅垂状态，在逐渐加码过程中，砝码不能碰到内侧和底托。其次，检查一下吊杆位置是否合适。如果位置若位置不正常，我们首先要将吊杆上两个螺丝钉上下调节，让砝码吊杆长度保持规范；然后要调整杠杆的高度。最后，检查缓冲装置是否安全加载。按照洛氏硬度计操作规定，检查其缓冲装置能否在(4～6)s内完成安全加载。如果不能，我们可以根据实际情况更换压头或者是调整砝码位置。

①在检测过程中，经常会发现C标尺高中值合格，低值不合格。出现这个问题，先查验压头是否紧固，否则也会引致硬度示值有较大的偏差，应首先排除。大多数原因是金刚石压头存在缺陷。一般来说，压头有缺陷会导致硬度示值离散性很大且不稳定。这时，我们第一步大幅度调整示值调整板的前后位置，发现它对硬度示值几乎没有什么影响；之后在挂码杆上方加放重物若干，发现仍对硬度示值无多大影响。因此，有理由确信该金刚石压头已有缺损。也可以将压头卸下，用压头摩擦光滑玻璃表面，若有明显划痕，进一步确定压头有损。解决方法很简单，直接更换一枚金刚石压头。

②硬度计指示器的示值忽高忽低,不稳定。出现的问题有：1.硬度计的主轴被锈腐蚀,有污物。2.指示器精准度不够。3.机体与指示器联结处螺钉松动。4.所选用的硬度块均匀度不够。5.指示器面罩与指针之间距离过近，有摩擦。排除方法:1.将主轴卸下主轴,清除其表面锈蚀与污物,同时加少量润滑油来保养。2.维修校准指示器。3.拧紧联结处的螺丝钉。4.采用正规厂家生产标准硬度块。5.调整指示器与指针的间隙，减少摩擦。

③检测时发现示值重复性不合格。出现这些状况，主要原因有以下几种：1设备的安装没有处于水平状态，没有达到0.2/1000mm的要求，用水平尺调整安装，从而达到要求。2.百分表本身有问题，利用百分表检查仪检查并调试好百分表。3.选用的标定的标准硬度块不均匀性，换一下标准硬度块重新进行检定。

④洛氏硬度计加力速度失控。当加力速度过快时，我们要及时查看油量是否足够，一定要加足油。同时还要查看缓冲机油是否过于稀释，如果过于稀释，更换合适的机油。同时，我们还要查看硬度计活塞与油缸的间距，如果过大，要及时更换活塞，提高油的粘度；检查活塞盖板和活塞端面是否密合，若不密合就要研磨活塞盖板，确保盖合密实。最后，检查机油的浓度，过浓或过稀，就要更换合适机油；仔细检查回油孔，避免其被异物堵塞，及时清洗缓冲阀。

3结语

在具体实践操作过程中，洛氏硬度计出现误差的几率很大，测量数值的准确性不能得到有效保证。因此，检定员在具体操作过程中要控制洛氏硬度计检定质量，出现问题要认真细心对待，善于积累和总结经验，针对各种可能出现的故障进行认真排查分析，做到洛氏硬度计常见故障的快速判断与有效解决，降低使用过程中洛氏硬度计的故障发生率，保证洛氏硬度计的计量精度。

参考文献

[1]黄健明.洛氏硬度计计量校准误差分析[J].中国高技术新产品，2013（11）.

[2]孙庆军，周晓江，潘英.里氏硬度计测量布氏硬度与洛氏硬度误差分析[J].计量与测试技术，2014（11）.

[3]孙秀美.洛氏硬度计的常见故障及调修[J].华东华南计量，2012(23):361.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e6b1ec08eb444d883aa362ed.html